1. Zadání

A. Na číslicovém voltmetru s integračním A/D převodníkem (C520 D, MHB 7106 ...):

a) Nastavte minimum a maximum rozsahu voltmetru

b) Změřte linearitu voltmetru v celém měřicím rozsahu a určete maximální chybu voltmetru v procentech měřícího rozsahu FS

c) Změřte vstupní odpor voltmetru

d) Změřte minimální a maximální napájecí proud voltmetru (pro oba případy zvolte vhodné podmínky měření)

e) Zjistěte, jak voltmetr reaguje na mírné překročení měřícího rozsahu (o 10 %) a na nesprávnou polaritu měřeného napětí

B. Na operačním usměrňovači změřte:

a) Statickou převodní charakteristiku v rozsahu vstupního napětí - 15 V až + 15 V. Určete nelinearitu převodní charakteristiky v %

b) Dynamickou převodní charakteristiku v rozsahu vstupního napětí 0 až 5 Vef při kmitočtech 0,1 - 1 - 10 - 100 kHz a určete nelinearitu v % pro všechny měřené kmitočty

c) Kmitočtovou charakteristiku napěťového přenosu usměrňovače při vstupním napětí 5 Vef a určete mezní kmitočet, při němž hodnota přenosu klesne o 2 % oproti přenosu při nízkých frekvencích

C. Spojením operačního usměrňovače a voltmetru vytvořte střídavý číslicový milivoltmetr a určete:

a) maximální chybu voltmetru v % měřícího rozsahu FS pro f = 1 kHz

b) mezní kmitočet milivoltmetru po pokles maximálního údaje o 2 %

c) vstupní impedanci vyjádřenou RIN  CIN  při f = 1 kHz

2. Popis měřeného předmětu

A,C) Přípravek s číslicovým voltmetrem s integračním A/D převodníkem C520 D.

- údaj na displeji je úměrný střední hodnotě vstupního napětí

- ve schématech označen jako VN

B,C) Přípravek s dvoucestným operačním usměrňovačem PEMD I/176

- ve schématech označen jako OU

3. Schéma zapojení

Aa,Ab) Nastavení minimální a maximální hodnoty číslicového voltmetru, linearita voltmetru v celém měřícím rozsahu

Ac) Vstupního odporu číslicového voltmetru

Ad) Minimální a maximální napájecí proud

Ba) Statická převodní charakteristika operačního usměrňovače

Bb,Bc) Dynamické převodní charakteristiky, kmitočtové charakteristiky napěťového přenosu operačního usměrňovače

Ca,Cb) maximální chyba voltmetru při f = 1 kHz, mezní kmitočet milivoltmetru pro pokles maximálního údaje o 2%

Cc) Vstupní impedance číslicového voltmetru spojeného s operačním usměrňovačem

- se zdroje Z byly napájeny oba 2 přípravky. Ve schématech toto napájení není zakresleno, protože to není podstatné z hlediska měření (signálu) – kromě budu Ad

4. Seznam použitých přístrojů

Z	NZ 2	ss napájecí zdroj	PEMD I/28

G + Hz	FG – 2002 C	funkční generátor s měřičem frekvence	PEMD I/210

V1, A	V 560	digitální multimetr	PEMD I/201

V2	DM 441 B	digitální multimetr GOLDSTAR	PEMD I/266

RLCG	BM 595	RLCG metr	PEMD I/154

R		posuvný potenciometr 1450 / 0,4 A	PEMD I/ 58

5. Naměřené a vypočtené hodnoty

Ab) Linearita stejnosměrného číslicového voltmetru

| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN / mV | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 999 |
| US / mV | 99.5 | 199.4 | 300.1 | 399.6 | 500 | 599.9 | 700 | 800.5 | 900.4 | 999 |
| U / mV | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | -0.5 | -0.4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS = | 0.06% |

Příklad výpočtu pro č.m. 2: 	ΔU=UN−US=200−199,4=0.6mV

δFS=ΔUUS×100=0.6999×100=0.06%

Ac,d,e) Vstupní odpor, napájecí proud, reakce na překročení vstupního rozsahu o 10%

| Vstupní odpor |  |  | Napájecí proud |  | Překr. rozsahu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U / mV | I / µA | R / k | Icmin/mA | Icmax/mA | překr. | - polar. |
| 500 | 49 | 10.2041 | 76.8 | 101.8 | ] ] ] | [ 99 |

Příklad výpočtu:	R=UI=500×10−349×10−6=10,2041×103=10,2041kΩ

Ba) Statická převodní charakteristika operačního usměrňovače

| č. m. | U1 / V | U2 / V | U / V | č. m. | U1 / V | U2 / V | U / V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | -2 | 1.992 | -0.008 | 11 | 3 | 3.002 | 0.002 |
| 3 | -4 | 3.988 | -0.012 | 12 | 5 | 4.99 | -0.01 |
| 4 | -6 | 5.985 | -0.015 | 13 | 7 | 6.99 | -0.01 |
| 5 | -8 | 7.98 | -0.02 | 14 | 9 | 8.996 | -0.004 |
| 6 | -10 | 9.963 | -0.037 | 15 | 11 | 10.981 | -0.019 |
| 7 | -12 | 11.958 | -0.042 | 16 | 13 | 9.88 | -3.12 |
| 8 | -14 | 13.728 | -0.272 | 17 | 15 | 7.79 | -7.21 |
| 9 | -15 | 13.716 | -1.284 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NL = | 0.481 |

Příklad výpočtu pro č.m. 17:	ΔU=U2−U1=7,79−15=−7,21 V

NL=ΔUUm−U0=7,2115−0=0,481

Bb) Dynamická převodní charakteristika operačního usměrňovače

| f / kHz |  |  | 0.1 |  | 1 |  | 10 |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | U1ef / V | U1stř / V | U2 / V | U / V | U2 / V | U / V | U2 / V | U / V | U2 / V | U / V |
| 1 | 0.5 | 0.45045 | 0.445 | -0.0055 | 0.449 | -0.0015 | 0.446 | -0.0045 | 0.443 | 0.19955 |
| 2 | 1 | 0.9009 | 0.897 | -0.0039 | 0.902 | 0.0011 | 0.9 | -0.0009 | 0.863 | 0.77748 |
| 3 | 1.5 | 1.35135 | 1.344 | -0.0074 | 1.337 | -0.0144 | 1.338 | -0.0134 | 1.258 | 1.7 |
| 4 | 2 | 1.8018 | 1.81 | 0.0082 | 1.793 | -0.0088 | 1.787 | -0.0148 | 1.702 | 3.06667 |
| 5 | 2.5 | 2.25225 | 2.24 | -0.0123 | 2.249 | -0.0033 | 2.234 | -0.0183 | 2.134 | 4.80631 |
| 6 | 3 | 2.7027 | 2.69 | -0.0127 | 2.694 | -0.0087 | 2.692 | -0.0107 | 2.551 | 6.89459 |
| 7 | 3.5 | 3.15315 | 3.15 | -0.0032 | 3.136 | -0.0172 | 3.138 | -0.0152 | 2.994 | 9.44054 |
| 8 | 4 | 3.6036 | 3.58 | -0.0236 | 3.584 | -0.0196 | 3.579 | -0.0246 | 3.418 | 12.3171 |
| 9 | 4.5 | 4.05405 | 4.04 | -0.0141 | 4.059 | 0.00495 | 4.026 | -0.0281 | 3.854 | 15.6243 |
| 10 | 5 | 4.5045 | 4.52 | 0.0155 | 4.48 | -0.0245 | 4.48 | -0.0245 | 4.304 | 19.3874 |
| NL / - |  |  | 0.0052 |  | 0.0054 |  | 0.0062 |  | 4.31 |  |

Příklad výpočtu pro č.m. 4 a f = 0,1 kHz: 	U1stř=U1ef1,11=21,11=1,8018V

ΔU=U2−U1stř=1,81−1,8018=0,0082V

NL=ΔUUm−U0=0,00825−0,5=0,0052V

Bc) Kmitočtová charakteristika napěťového přenosu operačního usměrňovače

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | U1 = 5 Vef |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| f / kHz | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| U2stř / V | 4.483 | 4.483 | 4.489 | 4.484 | 4.481 | 4.485 | 4.474 | 4.458 | 4.401 | 4.296 |
| U2ef / V | 4.976 | 4.976 | 4.983 | 4.977 | 4.974 | 4.978 | 4.966 | 4.948 | 4.885 | 4.769 |
| Au / - | 0.995 | 0.995 | 0.997 | 0.995 | 0.995 | 0.996 | 0.993 | 0.990 | 0.977 | 0.954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | fm = | 54 kHz |

Příklad výpočtu pro č.m. 5:	U2ef=1,11×U2stř=1,11×4,481=4,974V

Au=U2efU1=4,9740,995

Ca) Maximální chyba střídavého číslicového voltmetru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | f = 1 kHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U1N / mV | 216 | 238 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 999 |
| U1Sef / mV | 100 | 200 | 297 | 437 | 554 | 679 | 798 | 911 | 1025 | 1137 |
| U1Sstř / mV | 90.1 | 180.2 | 267.6 | 393.7 | 499.1 | 611.7 | 718.9 | 820.7 | 923.4 | 1024.3 |
| U1 / mV | 125.9 | 57.8 | 32.4 | 6.3 | 0.9 | -11.7 | -18.9 | -20.7 | -23.4 | -25.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS = | 12.29 |

Příklad výpočtu pro č.m. 4:	U1Sstř=U1Sef1,11=4371,11=393,7mV

ΔU1=U1N−U1S=400−393,7=6,3mV

δFS=ΔU1MAXM×100=125,91024.3×100=12,29%

Cb) Mezní kmitočet střídavého číslicového voltmetru: fm = 50 kHz

Cc) Vstupní impedance střídavého číslicového voltmetru

| RIN | 25.4 k |
| --- | --- |
| CIN | 226 pF |

6. Grafy

viz příloha

Příloha 1 – Linearita stejnosměrného číslicového voltmetru

Příloha 2 – Statická převodní charakteristika operačního usměrňovače

Příloha 3 – Dynamická převodní charakteristika operačního usměrňovače

Příloha 4 – Kmitočtová charakteristika napěťového přenosu operačního usměrňovače

Příloha 5 – Maximální chyba střídavého číslicového voltmetru

7. Vyhodnocení

Při stejnosměrném měření na číslicovém voltmetru jsme zjistili, že je velice lineární. Maximálně se lišila hodnota od voltmetru, který nám ukazoval správnou hodnotu o 0,6%.

Převodní charakteristika operačního usměrňovače je při přivedeném záporném vstupním napětí lineární až do 14 voltů, to je způsobeno tím, že napájecí napětí bylo 15V. Při kladné polaritě vstupního napětí se toto omezení projevilo už při 12 voltech.

Dynamické vlastnosti operačního usměrňovače jsou pro frekvence 0.1, 1 a 10 kHz naprosto stejné. Při frekvenci 100 kHz výstupní napětí je menší. Je to způsobeno parazitními kapacitami v operačním zesilovači. To je též patrné z kmitočtové charakteristiky, kde je vidět pokles o 2% při 50 kHz. Do 10kHz je přenos prakticky lineární.

Střídavý voltmetr měl největší chybu při malých napětí (200 mV). Podle mě je to způsobeno operačním usměrňovačem, který nedokáže usměrnit takto malé napětí. Nemohu to tvrdit jistě, protože jeho převodní charakteristiku jsme měřili od 1 voltu a tam byla lineární.

Při střídavých měřeních nám měřený číslicový voltmetr ukazoval střední hodnotu. Abychom mohli porovnávat hodnoty s ověřovacím přístrojem, který ukazuje efektivní hodnotu, násobili jsme tuto hodnotu činitelem tvaru, tj. 1,11 krát.